## Power
LF Generator Power Set-up
Measure
|  | Frequency[KHz] | Power [W] | Pulse width [usec] | On-Time [usec]
|  | 50 | 10 | 2 | 82
|  | 50 | 20 | 2 | 182
|  | 50 | 100 | 2 | 900
|  | Frequency[KHz] | Power [W] | Pulse width [usec] | On-Time [usec]
|  | 50 | 20 | 2 | 182
|  | 30 | 20 | 3.2 | 70
Target Power에 따른 On Time 계산
Pulse의 Frequeny가 가변되더라도 Pulse Duty가 동일하기 때문에 On Time에 영향이 없다.
|  |  | Simulation | V1.0 | V1.0 | Origin | Unit
|  | Vin | 220 | 220 | 220 | 220 | VAC
|  | Vout | 300 | 300 | 311.127 | 220 | VDC | 220VAC는 RMS value이며, 정류시 Peak Voltage이 311VDC가 된다.
|  | Vtran_in | 150 | 150 | 155.5635 | 220 | VDC | Half Bridge 방식으므 Vout/2기준으로 Vout과 0V로 스위칭 된다.
|  | Itran_in | 18.8 | 18.8 | 20 | 12.5 | A
|  | P_peak | 2820 | 2820 | 3111.2698 | 2750 | W
|  | Turn ratio | 5 | 5 | 5 | 5 | N2/N1
|  | Vtran_out | 720 | 750 | 777.8175 | 1100 | VDC
|  | Itran_out | 3.67 | 3.76 | 4 | 2.5 | A
|  | Pulse Duty | 10 | 10 | 10 | 10 | %
|  | Total Duty | 20 | 20 | 20 | 20 | % | Pulse가 1주기당 2ea가 발생하므로 Total Duty는 Pulse Duty x 2 이다.
|  | P_real | 564 | 564 | 622.254 | 550 | W | 실제 전체 Power = P_peak*(2xPulse_Duty)/100
|  | P_target | 300 | 300 | 300 | 300 | W
|  | Power ratio | 0.53191 | 0.53191 | 0.48212 | 0.54545 | P/P | P_target / P_real
|  | On Time | 2.6596 | 2.6596 | 2.4106 | 2.7273 | msec | P_target / P_real x 5msec
|  | Pulse Frequency | 50 | 50 | 50 | 50 | KHz
|  | Pulse Period | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | msec
|  | Pulse No | 132.9787 | 132.9787 | 120.5296 | 136.3636
=> Origin은 220VAC rms value로 계산했기 때문에 맞지 않음
=> 실측 Itran_out에 맞춰 Power를 계산하여 V1.0과 비슷한 결과가 나온것임.
On Time calculator
|  | P_peak[W] | 2820 | 2820
|  | Pulse Duty | 10 | 15
|  | P_real[W] | 564 | 846
|  | P_target [W] | On Time [msec] | On Time [msec] | Limit [msec]
|  | 20 | 0.1773 | 0.1182 | 5
|  | 40 | 0.35461 | 0.23641 | 5
|  | 60 | 0.53191 | 0.35461 | 5
|  | 80 | 0.70922 | 0.47281 | 5
|  | 100 | 0.88652 | 0.59102 | 5
|  | 120 | 1.0638 | 0.70922 | 5
|  | 140 | 1.2411 | 0.82742 | 5
|  | 160 | 1.4184 | 0.94563 | 5
|  | 180 | 1.5957 | 1.0638 | 5
|  | 200 | 1.773 | 1.182 | 5
|  | 220 | 1.9504 | 1.3002 | 5
|  | 240 | 2.1277 | 1.4184 | 5
|  | 260 | 2.305 | 1.5366 | 5
|  | 280 | 2.4823 | 1.6548 | 5
|  | 300 | 2.6596 | 1.773 | 5
|  | 320 | 2.8369 | 1.8913 | 5
|  | 340 | 3.0142 | 2.0095 | 5
|  | 360 | 3.1915 | 2.1277 | 5
|  | 380 | 3.3688 | 2.2459 | 5
|  | 400 | 3.5461 | 2.3641 | 5
|  | 420 | 3.7234 | 2.4823 | 5
|  | 440 | 3.9007 | 2.6005 | 5
|  | 460 | 4.078 | 2.7187 | 5
|  | 480 | 4.2553 | 2.8369 | 5
|  | 500 | 4.4326 | 2.9551 | 5
|  | 520 | 4.6099 | 3.0733 | 5
|  | 540 | 4.7872 | 3.1915 | 5
|  | 560 | 4.9645 | 3.3097 | 5
|  | 580 | 5.1418 | 3.4279 | 5
|  | 600 | 5.3191 | 3.5461 | 5
|  | 620 | 5.4965 | 3.6643 | 5
|  | 640 | 5.6738 | 3.7825 | 5
|  | 660 | 5.8511 | 3.9007 | 5
|  | 680 | 6.0284 | 4.0189 | 5
|  | 700 | 6.2057 | 4.1371 | 5
|  | 720 | 6.383 | 4.2553 | 5
|  | 740 | 6.5603 | 4.3735 | 5
|  | 760 | 6.7376 | 4.4917 | 5
|  | 780 | 6.9149 | 4.6099 | 5
|  | 800 | 7.0922 | 4.7281 | 5
|  | 820 | 7.2695 | 4.8463 | 5
|  | 840 | 7.4468 | 4.9645 | 5
|  | 860 | 7.6241 | 5.0827 | 5
|  | 880 | 7.8014 | 5.2009 | 5
|  | 900 | 7.9787 | 5.3191 | 5

## Transformer
LF Generator Transformer
1. Inductance Vs Frequency
|  | 1차측 |  | 2차측
|  | Frequency[KHz] | Inductance[uH] | Frequency[KHz] | Inductance[mH]
|  | 100 | 983 | 100 | 24.19
|  | 10 | 597 | 10 | 14.96
|  | 1 | 594 | 1 | 14.96
|  | 0.12 | 594 | 0.12 | 15.03
=> 100KHz에서 inductance가 두배로 상승함
Inductance가 증가하는 경우, Output Power가 감소한다.
Green : 600uH
Red : 1000uH
Vtrans_in
Green : 600uH
Red : 1000uH
Vtrans_out
Green : 600uH
Red : 1000uH
Itrans_in
Green : 600uH
Red : 1000uH
Itrans_out
Green : 600uH
Red : 1000uH
P_trans_

## Sheet1
Snubber 회로 검토
Turn-off시 Peak Voltage 감소
ringring을 줄여줌
IRFP460C 의 Output Capacitance Cp= 460pF
|  | I | 20 | A
|  | R | 620
|  | V | 12400 | V
Red : Origin
Green : Snubber

## Snubber Review
1. Snubber 회로 검토
1) Snubber 회로 추가시 Vgs 변화
=> Pulse Off시 역으로 걸리는 전압이 떨어진다.
2) Snubber 회로 추가시 전류 변화
=> FET의 전류가 삼각파 형태를 띄며, Low FET의 경우에는 전류 방향이 반대로 흐른다.
=> FET의 전류가 구형파 형태를 띄며, Low FET도 정상 방향으로 흐른다.
3) Snubber 회로 추가시 Transformer 전류 변화
=> Snubber가 없는 경우, Transformer의 전류가 안정화되지 않는다. Snubber 추가시 0.4msec내에 안정화 된다.
Red : Origin
Green : Snubber

## Sheet2
1N4740A | Onsemi | Zener Diode Vz=10V Izsm=454mA 1W 5% DO-41
1N4744A | Onsemi | Zener Diode Vz=15V Izsm=304mA 1W 5% DO-41
Vin | 150 | V | T1 | 1 | L1 | 600 | uH
Vout | 750 | V | T2 | 5 | L2 | 15000