## Origin Gen
LF Generator Set-up Item
1) Measure | [7 empty] | 1. 220VAC regulation된 출력이 300VDC이며, transformer 1:5 turn을 거쳐 1500VDC가 출력됨
| Condition | Power[W] | 10 | 20 | 100 | 20 |  |  |  | measure | calculate | Unit | measure
|  | Frequency[KHz] | 50 | 50 | 50 | 30 |  |  | Vin | 300 | 220 | VDC | 300
| Measure | Frequency[KHz] | 50 | 50 | 50 | 30 |  |  | transformer turn | 5 | 5 | ratio | 5
|  | Pulse width[usec] | 2 | 2 | 2 | 3.2 |  |  | Vout | 1500 | 1100 | VDC | 530
|  | Pulse T[msec] | 5 | 5 | 5 | 5
|  | On-Time[usec] | 82 | 182 | 900 | 70 |  | 2. Current transduce가 전류 0A에서 Vout=2.5V이며, Vout이 2.75V 이므로 소모 전류는 2.5A 이다.
|  | Pulse No | 5~6 | 10 |  | 6 |  |  | Vout_current trans | 2.75 | 2.75 | VDC | 2.75
[9 empty] | Iout | 2.5 | 2.5 | A | 2.5
|  |  | 0.02 | [5 empty] | R_load | 600 | 440 | Ω | 212
2) Power Set-up
| 1W당 9usec 동안 On 시킨다. | [6 empty] | 3. 5msec 기준으로 전체 Power는 1500VDC x 2.5A = 3750W 이다.
| Power[W] | On-Time[usec] | 5000 | 3000 |  |  |  |  | Power | 3750 | 2750 | W/5msec
| 1 | 9 | 0.0018 | 5.4 |  |  |  |  | Power | 750 | 550 | W/msec
| 100 | 900 | 0.18 | 540 |  |  |  |  | Power | 0.75 | 0.55 | W/usec
| 550 | 4950 | 0.99 | 2970
4. PWM의 duty가 10%이므로 1usec당 10%만 On 된다.
3) Frequency Set-up | [7 empty] | PWM의 frequency가 변하더라도 duty는 10%를 유지하므로, Power는 Frequency와 무관하다.
| 설정 Frequency에 10% Duty로 설정함 | [7 empty] | Power | 0.075 | 0.055 | W/usec
| Frequency | 50 | 30 | KHz
| T | 20 | 33.3333 | usec |  |  |  | 5. 위의 수식은 1개 Channel에 대한 Power이므로 PWM Pulse가 2개 channel이므로 실제 Power 계산시에는 두배를 해주어야 한다.
| Duty[50%] | 10 | 16.6667 | usec |  |  |  |  | Power per usec | 0.15 | 0.11 | W/usec
| Duty[10%] | 2 | 3.3333 | usec |  |  |  |  | On time per Power | 6.6667 | 9.0909 | usec/W
Power에 따른 On time 계산
| Power[W] | On-Time[usec] |  | Freq[KHz] | T[usec] | Duty[50%] | Duty[10%] |  | Power | 10 | 100 | W
| 10 | 90 |  | 20 | 50 | 25 | 5 |  | On time | 66.6667 | 909.0909 | usec
| 20 | 180 |  | 30 | 33.3333 | 16.6667 | 3.3333 | On time에 따른 Power 계산
| 30 | 270 |  | 40 | 25 | 12.5 | 2.5 |  | On time | 90 | 900 | usec
| 40 | 360 |  | 50 | 20 | 10 | 2 |  | Power | 13.5 | 99 | W
| 50 | 450 |  | 60 | 16.6667 | 8.3333 | 1.6667 | Input Power 계산
| 60 | 540 |  | 70 | 14.2857 | 7.1429 | 1.4286 |  | Vin | 300 | 220 | VDC
| 70 | 630 |  | 80 | 12.5 | 6.25 | 1.25 |  | I_in | 12.5 | 12.5 | A
| 80 | 720 |  | 90 | 11.1111 | 5.5556 | 1.1111
| 90 | 810 |  | 100 | 10 | 5 | 1
| 100 | 900
| 110 | 990
| 120 | 1080
| 130 | 1170
| 140 | 1260
| 150 | 1350
| 160 | 1440
| 170 | 1530
| 180 | 1620
| 190 | 1710
| 200 | 1800
| 210 | 1890
| 220 | 1980
| 230 | 2070
| 240 | 2160
| 250 | 2250
| 260 | 2340
| 270 | 2430
| 280 | 2520
| 290 | 2610
| 300 | 2700

## GEN_MAIN
Origin

## Set-up
|  | Origin |  |  | V1.0 |  |  | Unit
|  | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max
Power Range |  | 0 |  | 300 | 0 |  | 300 | W
PWM | Frequency | 20 |  | 100 | 20 |  | 100 | KHz
| Duty | - | 10 | - | - | 10 | - | %

## Touch PC
PN
Touch PC | CWV2-070BR | CPCV5-070WR
Vendor | COMFILE | COMFILE
Display | 7" | 7"
OS | Window CE 6.0 | Win 7 professional
Input Power | +12VDC ~ +24VDC | +12VDC ~ +24VDC
Serial | 1 x RS232C/RS485 2 x RS232C | 1 x RS232C/RS485/RS422 1 x RS232C
Clock Speed | 1GHz | 1.83GHz
CPU | ARM Cortex-A8 | Intel Celeron N2930
Memory | SDRAM : 512MB eMMC : 4GB | SODIMM DDR3L 4GB
HDD | 외부 SD CARD 지원 | m-SATA 128GB
Dimension (mm) | 216(H)x120(V)x41(D) | 196x133x60 mm
Weight | 450g | 1.0Kg
Resolution | TFT LCD(800x480) | WSVGA(1024x600)
Cost | 363000 | 583000
OS | 0 | 205700
55000

## Snubber
L1 | L2
1000 | 10000
31.6228 | 100
1 | 3.1623
V1 | V2
110

## MCU
GPIO VCC
| Vcc | 5 | V
| R15 | 4.7 | KΩ
| R16 | 10 | KΩ
| Vin | 3.4014 | V

## Current
Load | Origin | Snubber
150 | 17.8 | 17.2