## Femto work
No | Category | Version | Date | Target | Status | Description | Commant
1 | Program | V1.0 | 2018-04-04 |  | OPEN | Program UI image 전달
2 | Program | V1.0 | 2018-04-09 |  | OPEN | LF Generator Power별로 구별 방법? 1) Power별 구별하여 Program install 2) Generator MCU F/W 구별
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## GEN MCU
No | Date | Status | Description | Command
1 | 2018-02-19 | Closed | 여부의 Pin 추가 - ADC, GPIO EXTI | GPIO EXTI 만 추가
2 | 2018-02-19 | No | CON pin-map 변경 - +5V pin 추가 기존 board와 호환 가능하도록 여분의 Pin 사용 | 소모전류가 낮아 기존 Pin-map 대로 사용
3 | 2018-02-19 | Closed | RS-232 R/Tx LED - GPIO 설정이 Pull-up 이므로 NPN Transistor 사용 불가 - GPIO Low일때 LED가 on되도록 설계 필요 | NPN TR 제거 - GPIO Pull-up 설정, Active Low
4 | 2018-02-19 | Closed | GPIO Input Pin을 5V tolerant I/O Pin 사용 : FT or FTf | 적용
5 | 2018-03-10 | Closed | Over voltage protection 회로 추가 - Zener or TVS diode | 5V line에 TVS diode 추가 : SMBJ5.0CA Timer path에 Zener diode(BZT52C5V1S) 추가 - Pipette과 동일 부품
6 | 2018-04-03 | Closed | Reset IC 추가 - Voltage drop에 의한 MCU halt 방지 | TPS3801L30 : Reset IC Vth=2.64V Delay=200msec
7 | 2018-04-03 | Closed | High Voltage output에 대한 feedback 관련 line에 OVP 추가 | Current Sensing용 ADC0에 Zener diode(BZT52C5V1S) 추가 OP_OUT용 G17에 Zener diode(BZT52C5V1S) 추가
8 | 2018-04-06 | OPEN | H/W ID 추가
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## GEN Main
No | Category | Date | Status | Description | Results
1 | Board dead 원인 파악 | - | Closed | DC-DC Regulator(FST10-5FFM)가 dead 되는지 확인 | #01,#02 정상 동작
|  | - | Closed | Fuse dead 발생 여부(250VAC 5A) | #01,#02 정상 동작
|  | - | Open | Transformer 1,2차 coil중 어느쪽이 dead되는지 확인 - 1차측이 죽을 것으로 예상됨
|  | - | Closed | 통신 error 발생은 MCU board의 damage인지 확인 필요 | #01,#02 정상 동작
|  | - | Open | Load Short 발생시 2차측 전압이 역으로 유기되는지 확인 필요 - Pipette dead 원인
|  | - | Open | 불량 Board #01,#02 원인 분석
-
2 | 회로 보강 | - | Open | FST10-5FFM : +5V, +15V DC/DC output에 콘덴서 추가 | FST10-5FFM를 사용하지 않고 외부 SMPS를 사용하도록 검토
|  | - | Open | Q1,Q2,Q3,Q4 : 15V bias Transistor에 Bias 저항 필요 여부 확인
-
3 | Current Transducer | - | Open | Current transducer의 Vout 확인 - Power별로 Vout 측정 | 0A : Vout=2.5V
|  | - | Open | OP-Amp trim-R 설정치 확인 - 사용하지 않을 것으로 보임
|  | - | Open | 2차측은 전류가 낮으므로 current detect이 안될것으로 판단됨 - 1차측에 연결 검토
|  | 2018-04-09 | Open | OP-Amp Output 및 ADC Jummper를 Open해도 PWM이 출력됨 - current monitor및 Power limit algorism이 없는 것으로 판단됨
4 | 하네스 | 2018-04-08 | Open | 러그 작업 불량 : 압착 불량 - wire가 얇은 경우, 한번 접어서 압착을 해야 함

## Ctrl MCU
No | Date | Status | Description | Command
1 | 2018-03-10 | OPEN | Over voltage protection 회로 추가 - Zener or TVS diode
2 | 2018-04-03 | OPEN | Motor control 추가 - Gas 조정용 - Femto에서 Motor 선정 필요
3 | 2018-04-03 | OPEN | Motor control 추가 - 시료판 move용 - Femto에서 Motor 선정 필요
4 | 2018-04-03 | OPEN | Heater control 추가 - Femto에서 Heater 선정 필요
5 | 2018-04-03 | OPEN | Water flow sensing 추가 - Femto에서 water flow sensor 선정 필요
6 | 2018-04-06 | OPEN | H/W ID 추가
7 | 2018-04-06 | OPEN | Over voltage protection 회로 추가 - Zener or TVS diode
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Ctrl Main
No | Category | Description | Device
1 | 회로 보강 | 전체 부품을 SMT type 으로 변경
stepping motor Control 추가 - 2ea
Heater control 추가
불필요 block 삭제
2 | 검토 사항 | 압력 sensor 변경 검토
3